SMT1716-TUR LOOP, KESİCİ,  BİPOLAR ENERJİLİ
	SMT Temel İşlevi:
	1. Bipolar elektrocerrahi teknolojisine uygun olarak imal edilmiş olmalıdır.
2. Bipolar HF enerji veya plazma korona enerjisi verildiğinde plazma yüzeyi (koronası) oluşturacak özellikte olmalıdır.
3.  Ucunda aktif elektrod bulunmalıdır ve elektriksel dönüş elektrod yada şaftın üzerinden gerçekleşmelidir
4. İzotonik NaCl içerisinde çalışabilmelidir.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	5. Elektrod 15-27Fr kılıfa göre dizayn ve imal edilmiş olmalıdır.
6. Elektrod uzunluğu 24-30cm arasında olmalıdır.
7. Kesici telin kalınlığı en fazla 0.40mm olmalıdır.
8. Elektrod tek veya çift bacaklı olmalıdır.
9. Elektrod üzerinde plastik parça olmamalıdır.
10. Özel yapısı sayesinde doku yapışmalarını önlemelidir.
11. Hastane bulunan açısı 0, 12, 30, 45 derece olan optiklerden en az biriyle uyumlu olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri:
	12. Yüksek Frekans kablosu ile elektrod arasındaki bağlantı çalışma elemanında doğrudan sağlanabilmelidir.
13. İşlem sırasında loopun tüm hareketleri optiğin görüş alanı içinde kalmalıdır.
14. [bookmark: _GoBack]Plazma veya bipolar enerjili rezektoskop seti ve elektro cerrahi yüksek enerji platformu ile uyumlu olmalı ve sorunsuz çalışmalıdır.
15. Elektrod takılıp sökülürken en ufak bir takılma, zorlanma, kilitlememe, su sızdırması, aşırı sürtünme, gevşek kalma, takılı elektrodu salma, elektrodu bırakmama veya burada açıkça belirtilmeyen fakat fark edildiği takdirde kullanıcıyı herhangi bir şekilde zora sokacak ve aletin rahat kullanımına engel olabilecek herhangi bir uyumsuzluk sorunu hiçbir koşulda yaşanmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	16. Elektrod; tak çalıştır prensibi ile çalışmalıdır ve ilgili hastanede kullanılan rezektoskop ve jeneratör sistemi için dizayn edilmiş olup boyut ve ebad olarak tamı tamına uyumlu olmalıdır.
17. Jeneratör ve rezektoskop sistemi için uyumluluk onayı distribütör firmadan veya üretici firma tarafından belgelenmelidir.
18. Elektrod steril olmalı ve sterilizasyon ve son kullanma tarihi paketin üzerinde yazılı olmalıdır.



