


SMT1747 SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİ SETİ (HEMOFİLTRASYON, HEMODİYAFİLTRASYON) (Hemofiltre dahil)
	SMT Temel İşlevi:
	1. Setler ile aşağıdaki tedavi modları yapılabilmelidir;
a. CVVH sürekli venö-venöz hemofiltrasyon
b. CVVHD sürekli venö-venöz hemodiyaliz
c. CVVHDF sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyon
d. HV-CVVH yüksek volüm hemofiltrasyon
e. SCUF yavaş sürekli ultrafiltrasyon

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Set üzerinde enjeksiyon portu bulunmalıdır.
3. Filtre membranları sentetik ve biouyumlu olmalıdır.
4. Diyalizat ve replasman hatlarında birer adet olmak üzere kit içerisinde toplam iki adet ısıtıcı torba bulunmalıdır veya sette bulunan ısıtıcı torba hem diyalizat hem de replasman sıvısını ısıtabilecek sistemde olmalıdır veya temizlenen kanı ısıtmak amacıyla setlerle birlikte verilecek cihazlara entegre kan ısıtıcı cihaz kurulabilmelidir.
5. Set ile birlikte 5-10 lt atık torbası verilmelidir.
6. Set içinde prime ve ultrafiltrat torbaları bulunmalıdır veya prime ve ultrafitrat torbası olarak kullanabilecek torbalar set sayısı kadar verilmelidir veya setin içerisinden çıkan ultrafiltrat torbası prime torbası yerine de kullanılabilmeli ve aynı işlemi yapabilmelidir.
7. Set üzerinde en az 3 adet basınç izalatörü bulunmalıdır. 
8. Filtrenin tavsiye edilen akan akış aralığı 50-400ml/dk olmalıdır. Pediatrik kullanım için daha düşük kan akış aralığı istenebilir.

	Teknik Özellikleri:
	9. Membran yüzey alanı yetişkinler için 0,7m2-2.2m2 aralığında olmalıdır. Pediatrik kullanım için daha düşük yüzey alan istenebilir. Bu membranlarla hemofiltrasyon tedavisi yapılabilmelidir. Maximum TMP 600mmHg veya 450/60 mmHg/kPa olmalıdır.
10. Aynı set ile yapılabilecek diğer tedavi modları ayrıca belirtilmelidir.
11. [bookmark: _GoBack]Kaset pre ve post dilüsyon işlemlerine imkan vermelidir.
12. Filtreler ve setler 72 saate kadar tedaviye olanak vermelidir.

	Teknik Özellikleri:
	13. Filtreler tıkınama durumunda bütün kitin ziyan olmaması için hatlardan bağımsız olmalıdır veya kontaminasyon riskini düşürmek için prekonnekte olarak set ve filtre önceden birleştirilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	14. Yetişkin, pediatrik, infant ve düşük vücut ağırlıklı hastalara uygun membranlar bulunmalıdır ve hastane ihtiyacına göre teslimat yapılmalıdır.
15. Setler tanınabilmesi için renk kodlu olmalıdır. Firma setler prekonnekte olmadığında filtre sayısı kadar seti beraberinde vermelidir.
16. Set ve filtre steril olmalıdır ve sterilizasyon yöntemi paket üzerinde belirtilmelidir.
17. Tedavi setine uygun cihaz hastaneye kurulacaktır. 
18. Hastaneye teslim edilecek cihazlar hipotansif ve hipertansif hastalar için ısıtıcısı üzerinde olan veya ısıtıcı modülü eklenmiş Türkçe menü ve kurulum şemasına sahip olmalıdır.
19. Setten ve cihazdan çıkabilecek uygulama sorunları, imalat hataları ve arızalarda gece ve hafta sonu dahil firma telefon ile çağrıldığı andan itibaren en fazla 12 saat içinde müdahale edeceğini, en fazla 48 saat içinde arızayı gidereceğini veya yedek cihaz getireceğini taahhüt etmelidir.
20. CRRT tedavisinde 1 adet cihaz kullanıma sunulması için setlerden yeterli sayıda temin edilecektir.
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