| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün akalazya darlıklarını genişletmede kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Balon uzunluğu 80-100mm olmalıdır. - Kateter 0.035’’ veya 0.038’’ inch kalınlıkta kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır. - Balon şişirildiğinde balon dış çapı 25mm, 30mm, 35mm veya 40mm olmalıdır. - Kateter uzunluğu en az 75cm ve en az 7 F olmalıdır. - Ürün nonlateks ve antialerjik olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Balon sıvı veya hava ile şişirilmelidir. - Kateter üzerinde balonun proksimal ve distal kısımlarının anlaşılmasını sağlayan radyoopak markerlar bulunmalıdır. - Şişirme pompası üzerinde şişirme basıncını 7-12 psi veya eşdeğeri basıncı gösteren işaret veya gösterge bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 10.Her 30 adet akalazya dilatasyon balonu için 1 adet balonu şişirmeye yarayan pnömotik şişirme pompası verilmelidir. 11.Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |