| ## SMT Temel İşlevi: | - Gastrointestinal sistemindeki endoskopik işlemlerde kullanılmak amacıyla üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - 2.8 mm- 3.2mm lik çalışma kanalında kullanılabilmelidir. - Uzunluğu 165-240 cm arasında muhtelif boylarda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sistem tutamacı üzerindeki düğmeye basarak serbest bırakılmalı, tutamaç üzerindeki halkayı ittiğinde ise şaft ucundaki üçlü anchor şeklindeki grasper hızlı ve döngüsel bir hareketle dokunun içine girmeli ve bırakmamalıdır. - Anchoru dokunun içinden çıkarmak için tutmaç üzerindeki halkayı geri çekmelidir. Bu işlem ile beraber anchor döngüsel bir hareketle şaft içine girmelidir. - Anchor grasper en az 1,5 kg ağırlığı taşıyabilmelidir. - Sistem flexible endoskoplara uyumlu olmalıdır. - Şaft parlamayı engelleyici siyah izolasyon ile kaplı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |