| ## SMT Temel İşlevi: | - Endoskopik ultrason (EUS=Endosonografi) tekniği ile biyopsi yapmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - EUS iğnesinin toplam uzunluğu 1350-1600 mm arasında olmalıdır. - EUS iğnesinin 19 G, 22 G ve 25 G kalınlığında seçenekleri olmalıdır. - EUS iğnesinin iğne uzunluğu 70-120 mm arasında ve uzunluğu ayarlanabilirözellikte olmalıdır. - Kateterin dış çapı 2.0-3.2mm çalışma kanallı endoskoplarla uyumlu muhtelif ölçülerde olmalıdır. - Setin içinde10 ml’lik iken de kilitlenebilir özellikte olmak koşuluyla en az 10 ml’lik, kilitlenebilen vakumlu şırınga olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - EUS iğnesi ünitede bulunan lineer endoskopik ultrason cihazları ile uyumlu olmalıdır. - EUS İğnesi materyali kırılma, bükülme yapmayan dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalı ve paslanmaz çelik, nitinol veya cobaltcrom olmak üzere farklı alternatiflerde olmalıdır. - EUS iğnesinin ucu ultrasonografi altında görülmeyi kolaylaştırmak amacı ile ekojenik olmalıdır. - Bütün iğnelerde kılıfın kalınlığı iğne ile birlikte değişmeli, iğne ile kılıfın arasında boşluk kalmamalıdır. 11.EUS iğnesinin içerisinden geçen stilesi olmalıdır. - EUS iğnesinin cihaza zarar vermemek için koruma mekanizması olmalıdır. - EUS iğnesinin kılıfı iğneden bağımsız ayarlanabilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |