| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter gastrointestinal sistemde anorektal manometri çalışmalarında kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - 8+1 lümenli olmalıdır. - Çapı en fazla 14F olmalıdır. - Uzunluğu en az 140 cm olmalıdır. - Basınç ölçüm lümenlerinin çapları 0.7 mm-0.8 mm olmalıdır. - Proksimal uçta adult boyda silikon, lateks veya polyisoprene malzemeden imal edilmiş bir balon bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lümenlerin distal uçları female luer lock olmalıdır. - Kateter üzerinde proksimal uçtan itibaren 0,5 cm aralıklarla yerleştirilmiş 8 adet basınç ölçüm lümeni ve balonun şişirilmesi içinde 1 adet merkez lümen olmalıdır - Kateter ünitede mevcut cihaz ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler tek kullanımlık veya çok kullanımlık olmalıdır. Çok kullanımlık kateterler sterilizasyon veya dezenfeksiyona uygun olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |