| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter gastrointestinal sistemde özefagus ölçümleri yapmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Solid state kateter 4.2±0.1 mm çapında olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateter solid state, tekrar kullanılabilir, basınç ölçer nitelikte olmalıdır. - Cihaz su perfüzyonuna ihtiyaç duymadan kateter üzerine monte edilmiş elektronik solid state basınç algılayıcıları ile çalışmalı ve özefagus ölçümleri için dizayn edilmiş olmalıdır. - Solid state kateter en az 36 dijital fiziksel, radial basınç kanalına sahip olmalıdır. Her bir kanal üzerindeki en az 12 ayrı noktada ölçüm yapabilmelidir. - Solid state kateter toplamda en az 432 ayrı noktadan ölçüm yapabilir özellikte olmalıdır. - Solid state kateter, yarı iletken olup bitişik sensörler aralığı 10.0±0.1 mm olmalıdır. - Solid state kateter Chicago Sınıflandırma Şeması verilerine uyumlu değerlendirme yapabilir olmalıdır. - Solid state kateter her işlemde değiştirilen koruyucu kılıf ile kullanıma uygun olmalıdır. - Kateterin üzerinde distalden proksimale doğru artan ve proksimaldeki sensörden sonra başlayan cm olarak ölçüm birimi olmalıdır - Kateter kılıfı yüksek çözünürlüklü özefagus kateteri için tasarlanmış olmalıdır. - Kılıf yüksek çözünürlüklü özefagus kateterini koruyucu bir ürün olmalıdır. Uygulama esnasında kateterin mukozadan sıvı temasını engelleyecek özellikte olmalıdır. - Kılıf işlem öncesi kolaylıkla uygulanabilir olmalıdır. - Kateter ünitede mevcut cihaz ile uyumlu olmalı veya üniteye kateterle uygun modül kullanım süresince bırakılmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril ve tek kullanımlık veya Solid state kateter uygun sıvı dezenfeksiyonlar yardımıyla dezenfekte edilebilir olmalıdır. - Kılıf tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |