SMT1834 MANOMETRİ KATETERİ, ÖZEFAGUS, YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ, SULU SİSTEM

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Gastrointestinal sistemde motilite çalışmaları yapmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kateter dış çapı 4.7 mm, kanal sayısı en az 21 olmalıdır.
3. Kateter uzunluğu en az 150 cm ve kateter gövde uzunluğu en az 100 cm olmalıdır.
4. Kateter merkez lümen iç çapı 1.65 mm, basınç lümenlerinin infüzyon iç çapı 0.43 mm olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Kateter üzerinde cm işaretlemesi bulunmalı ve distal ucundan başlamalıdır.
6. Ünitede mevcut olan motilite cihazı ile uyumlu çalışmalıdır.
7. Kateter üretildiği malzeme ve basınç hatları hava kabarcıklarının takibi açısından şeffaf olmalı, her bir hat numaralandırılmış olmalıdır.
8. Kateter üzerinde lümenler alt özefagial sfinkterin altında ve üzerinde 2 cm aralıklı, alt özefagial sfinkter bölgesinde 1 cm aralıklı yerleştirilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9.  Ürünler steril olmalıdır.
10. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



