| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, mukozal rezeksiyon gibi endoskopik operasyonlar sırasında görüş alanını korumak için uyumlu endoskoplarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün distal ucu, oblik veya düz olmalıdır. - Ürünün iç çapı 7.5-15.9 mm arasında ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün dış çapı 11.3 mm -16.7 mm arasında ölçülerde olmalıdır - Ürün İç çeperinde snare telinin kaymasını önleyici (klavuz oluğu) çıkıntı olmalıdır. - Ürün EMR kitleri ile uyumlu olmalıdır. - Ürün gastrokopi veya kolonoskopi cihazlarıyla uyumlu özellikte olmalıdır. - Endoskobun ucuna bağlanarak görüntüyü sağlayabilmelidir veya cerrahi alet sabitlenebilmelidir. - Ürünün distal kısmında biriken sıvının drenajı için delik bulunmalıdır. - Ürün atravmatik olmalı sivri kenar, çıkıntı vb. bulunmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |