| ## SMG Temel İşlevi: | - Mikrokoiller beyin damarlarında rastlanan anevrizmaların, fistüllerin, malformasyonların veya diğer rahatsızlıkların süper selektif embolizasyonu için uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Mikrokoillerin gönderim telinden ayrılma yöntemi elektrik akımı veya mekanik yol ile kontrollü ayrılabilmelidir. Ancak, istem dışı ayrılma olmamalıdır. - Mikrokoillerin 0,009-0,018inç kalınlığı arasında seçenekleri olmalıdır. - Mikrokoillerin helikal forma ek olarak 3 boyutlu veya muadili formları olmalı, ayrıca standart, yumuşak ve ekstra yumuşak versiyonları olmalıdır. - Mikrokoillerin 3D ve standart spiral tiplerine ve kalınlığa göre değişebilmekle beraber 1-25mm arası çap ve 1-70cm arası uzunluk seçenekleri olmalıdır. - Gönderim teli paslanmaz çelik veya nitinol telden yapılmış olmalıdır. - Ayırma işlemine başlamadan önce herhangi bir anda mikrokoiller güvenli bir şekilde geriye alınabilmeli ve tekrar sarılabilmelidir. - Ayrılma işlemi anında olmalıdır. Bu durum özellikle akut kanayan anevrizmanın en hızlı şekilde kapatılması ve/veya vazospazm nedeniyle mikrokateterin oklüzif olduğu olgularda işlemin en hızlı şekilde sonlandırılması için mutlak gerekli olup hasta morbidite ve mortalitesini etkileyecek en önemli özelliktir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Gönderim teli kullanım esnasında manipülasyonlarla deforme olmamalıdır. - Gönderim telinin distal kesimleri tortioz damarlara uyum sağlaması için yumuşak, proksimali ise destek içim sert olmalıdır. - Mikrokoiller yeterince yumuşak olmalı ve bu özelliği sayesinde travmaya neden olmamalıdır. - Mikrokoiller sarma esnasında deforme olmamalıdır. - Mikrokoiller yüksek teknoloji alaşımlı maddelerden yapılmış olmalıdır. - Ayırma işlemi başlatılmadan önce mikrokoiller kendiliğinden ayrılmamalıdır. - Mikrokoilleri içine alan kılıf tekrar eski niteliğine dönüştürülebilir ve mikrokoilleri saklama niteliğinde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Mikrokoilleri ayırmak için gerekli aparatlar her işlem için ayrıca temin edilmelidir. - Mikrokoiller tek kullanımlık ve kullanıma hazır steril ambalajında olmalıdır. |