| ## SMT Temel İşlevi: | - Yüksek trombojenik özelliği ile arterial ve venöz embolizasyon, travma, kanama ve diğer damar lezyonları için uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Koillerin gönderim telinden ayrılma yöntemi elektrik akımı veya mekanik yol ile kontrollü ayrılabilmelidir. Ancak, istem dışı ayrılma olmamalıdır. - Koillerin 0.010inç-0.035inç kalınlığı arasında seçenekleri olmalıdır. - Koillerin helikal forma ek olarak 3 boyutlu veya muadili formları olmalı, ayrıca fiberli veya bioaktif kaplamalı versiyonları olmalıdır. - Koillerin 3D ve standart spiral tiplerine ve kalınlığa göre değişebilmekle beraber 1-30mm arası çap ve 2-70cm arası uzunluk seçenekleri olmalıdır. - Gönderim teli paslanmaz çelik veya nitinol telden yapılmış olmalıdır. - Ayırma işlemine başlamadan önce herhangi bir anda koiller güvenli bir şekilde geriye alınabilmeli ve tekrar sarılabilmelidir. - Ayrılma işlemi anında olmalıdır. Bu durum özellikle akut kanamalarda kanama bölgesinin en hızlı şekilde kapatılması ve/veya vazospazm nedeniyle kateter-mikrokateterin oklüzif olduğu olgularda işlemin en hızlı şekilde sonlandırılması için mutlak gerekli olup hasta morbidite ve mortalitesini etkileyecek en önemli özelliktir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Gönderim teli kullanım esnasında manipülasyonlarla deforme olmamalıdır. - Gönderim telinin distal kesimleri tortioz damarlara uyum sağlaması için yumuşak, proksimali ise destek içim sert olmalıdır. - Koiller yeterince yumuşak olmalı ve bu özelliği sayesinde travmaya neden olmamalıdır. - Koiller sarma esnasında deforme olmamalıdır. - Koiller yüksek teknoloji alaşımlı maddelerden yapılmış olmalıdır. - Ayırma işlemi başlatılmadan önce koiller kendiliğinden ayrılmamalıdır. - Koilleri içine alan kılıf tekrar eski niteliğine dönüştürülebilir ve koilleri saklama niteliğinde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Koilleri ayırmak için gerekli aparatlar her işlem için ayrıca temin edilmelidir. - Koiller tek kullanımlık ve kullanıma hazır steril ambalajında olmalıdır. |