| ## SMT Temel İşlevi: | - Cihaz, nörovasküler hastalıkların tedavisi için özel olarak tasarlanmış olmalıdır - Cihaz, İntrakranial büyük dev anevrizmaların, fuziform anevrizmaların ve içi koiller ile doldurulamayacak kadar küçük şekilsiz anevrizmaların tedavisinde tek başlarına kullanılmak üzere kullanıma uygun olmalıdır. - Cihaz, anevrizmanın boynu içinden ana damara yerleştirmek için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Cihaz esnek, örgülü yapılı olmalıdır. - Cihaz, optimum yüzey kapsamasını sağlarken perforan veya yan dallara olan akımı korumalıdır. - Cihaz, kendinden açılır sisteme sahip olmalıdır. - Cihaz açılımı gerçekleştikten sonra mikro kateter ve mikro kılavuz tel ile içinden rahatça geçirebilmeli ve bu manipülasyonlar sırasında deforme olmamalıdır. - Cihaz, en fazla 0,027inç iç çapa sahip mikro kateterler ile kullanıma uygun olmalıdır. - Cihaz 2-6mm çapa sahip damarlarda kullanıma uygun olmalı ve buna göre çap seçeneklerine sahip olmalıdır. - Cihazın açılım çapına göre değişebilmekle birlikte 8-50mm arasında uzunluk seçenekleri olmalıdır. - Cihaz istenilen konuma yerleştirilemediyse kullanılabilir cihaz uzunluğunun en az %80’si kateterden çıkartılmadıysa cihaz tekrar kateterin içine rahatça geri alınarak tekrar konumlandırılabilir özellikte olmalıdır. Bu işlem sırasında cihaz deforme olmamalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Cihaz, anevrizma tedavisini akımı yönlendirerek yapmalıdır. - Cihaz, mikrokateter içinden tortiyoz damarlarda dahi kolayca ilerletilebilir özellikte olmalıdır. - Cihazın floroskopi altında görünürlüğü artırılmış olmalı ve bu sayede daha kolay pozisyonlandırılabilmesi amacıyla cihazın proksimal ve distal uçları gönderim sistemi içinde net bir şekilde floroskopi altında ayırt edilebilmelidir. - Cihaz, implante edildikten sonra, manyetik tanı yapılmasına ve kontrol edilmesine izin vermeli ve MR uyumluluğuna sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 14.Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |