SMT1891- DRENAJ SETİ, HİDROFİLİK, ÇOK AMAÇLI 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kateter çok amaçlı olmalı, nefrostomi, plevral drenaj, kist ve abse drenajı, eksternal biliyer drenaj vb. için uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Set içerisinde çok amaçlı drenaj kateteri, en az bir adet girim iğnesi, girim iğnesi ile uyumlu kılavuz tel, dilatör veya dilatörler ve 11 numara bistüri olmalıdır. 
3. Set içerisinde en az bir adet girim iğnesi olmalıdır. Bu iğne 18G ila 21G arası kalınlıkta, 5-25cm arası uzunlukta olmalıdır. 20-21G iğneli setlerde bu iğne içerisinden geçecek, platin uçlu 0.018-0.021 inç tel ve içerisinden 0.035inç veya 0.038inç tel yerleştirme amaçlı, metal sertleştiricisi olan 3 parçalı 3-6F kalınlıkta kılıf olmalıdır.  
4. Her sette en az bir adet kılavuz tel bulunmalıdır. Bu tel 0.035inç veya 0.038 inç kalınlığında, kateteri taşıyabilecek sertlikte, J veya esnek atravmatik düz uçlu, 75-150cm aralıkta uzunlukta, radyoopak olmalıdır. Telin ucundaki esnek (floppy) kısım 5-10cm uzunlukta olmalıdır.
5. Set içerisinde en az bir adet, kateter ile aynı kalınlıkta, kink yapmayacak materyalden, 0.035inç veya 0.038inç tel ile uyumlu, en az 15cm uzunlukta, radyoopak dilatör olmalıdır.
6. Kateter ile uyumlu metal ve plastik sertleştiricileri (stiffener) bulunmalıdır. 
7. Kateter materyali mutlak hidrofilik özellik göstermelidir.
8. Kateterin distal ucu pigtail görünümde olmalı ve kateterin pigtail ucunun hastadan çıkmasını önleyici bir kilitlenme mekanizması olmalıdır. Bu kilitlenme mekanizmasının kullanımı pratik olmalı, katater repozisyonlanması ihtiyacı durumuna yönelik tekrar kullanıma rahatça olanak sağlamalı, uzun süreli kullanımda kendiliğinden açılmayacak bir dizaynda olmalıdır ve hasta için rahatsızlık verici olmamalıdır.
9. Kateterin 6-16F arası kalınlıkta değişik çaplarda seçenekleri olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	10. Kateter uzunluğu 25-45cm arasında olmalıdır.
11. Kateterin distal pigtail şeklindeki uç kısmında yeterli ve etkili drenajı sağlayacak şekilde delikler bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	12. Kateter yüksek radyo opasiteye sahip olmalıdır.
13. Kateter materyali bükülmeye, kırılmaya karşı direnç özelliği taşımalıdır (Girişim sırasında ve sonrasında katlama, kıvrılma ve ezilme benzeri durumlarda aynen eski halini alabilmeli ve üzerinde hiçbir zedelenme izi kalmamalıdır. Girişim sırasında uygulanan çekme, itme ve burkma hareketlerinde kırışmaya ve bir noktada toplanmaya dayanıklı olmalıdır.
14. Drenaj kateterleri deforme olmadan ve şekil değiştirmeden uygulandığı yerde efektif drenaj sağlayarak kalabilmelidir.
15. Alkol vb. sıvı ajanlarla yapılan ablasyon tedavilerine dayanıklı materyalden üretilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	16. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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