| ## SMT Temel İşlevi: | - İntrakranial balon kateteri sistemi nörovasküler anjiyoplasti uygulamalarında spesifik intrakraniyal damarlara uygun üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İntrakranial balon kateteri, 1.5-4.0mm arasında balon çapına ve 30mm’ye kadar balon uzunluk alternatiflerine sahip olmalıdır. - Balon kateterleri çift lümenli veya tek lümenli (wire occlusive) olmalıdır. - İntrakranial balon kateteri 0.014inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır. - Kateter şaft uzunluğu en az 145 cm olmalıdır. - Balon intrakraniyal uygulamalara uygun olarak semi-compliant olmalıdır. - İntrakraniyal balon kateteri, over the wire (OTW) yapıda olmalıdır. - İntrakraniyal balon kateterinin lezyon girim profili en fazla 0.017inçe kadar olmalıdır ve böylece en dar lezyonlardan bile kolayca geçebilmelidir. - İntrakraniyal balon kateterinin tüm ölçüleri en fazla 6F (0.064inç) kılavuz kateter ile uyumlu olmalıdır. - İntrakraniyal balon kateterinin distal şaftı hidrofilik malzeme ile kaplı olmalıdır, böylece en dar lezyonlar bile kolayca geçilebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Balonun doğru konumlandırılabilmesi için yeterli sayıda radyoopak işaretleyici (marker) bulunmalıdır. Radyoopak işaretleyiciler skopi altında net olarak görülebilmelidir. - Balon kateterin flexibilitesi ve itilebilirliği yüksek olmalı kink yapmamalıdır. - Balon kateterlerinin inme süresi hızlı (15 saniye altında) olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - İntrakraniyal balon kateteri, tek kullanımlık ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır. |