| ## SMT Temel İşlevi: | - Periferik ve nörovasküler geçici oklüzyon istenen hastalarda kan akışının durdurulması ve kontrol edilmesi için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Mikro balon kateter 0.010-0.014inç mikro kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır. - Hidrofilik rehber teli 0.010inç olanlar balon set ile beraber verilmelidir. - Mikro balon kateterin dış çapı en fazla 3F olmalıdır. - Mikro balon kateterin uzunluğu en az 140cm olmalıdır. - Ucundaki balon 3-7mm arası çaplarda ve 7-30mm arası uzunluklarda olmalıdır. - Mikro balon kateter hidrofilik özellikte olmalıdır. - Mikro balon kateter DMSO uyumlu olmalıdır. - Balonlar gerek geniş boyunlu gerekse bifurkasyon anevrizmalarında kullanılabilecek compliant ve hypercompliant seçeneklere sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mikro balon kateter, boyun modelleme için yüksek esnekliğe sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. - Temel tedavi ürünü olan bu balonu şişirmek için gerekli olan enjektör karşılanacaktır. |