| ## SMT Temel İşlevi: | - Beyin ve vücudun diğer damarlarında rastlanan arteriyovenöz malformasyonların veya fistüllerin süper selektif embolizayonunda kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Katater çapı farklı kısımlarına göre değişebilmekle beraber proksimali en fazla 2.8F olmalı ve distale doğru incelmelidir. Distal çap için 1.2F-1.5F seçenekleri olmalıdır. - Kateter “microbraiding” tekniği ile örülmüş yapısı ile dayanıklı hale getirilmiş ve desteklenmiş olmalıdır. - Mikro kateterin uzunluğu en az 145cm olmalıdır. - Mikro kateterin içerisinden 0.007inç-0.008inç kılavuz tel geçebilmelidir. - Kateterin bağlantı ucu (hub) universal “luer lock” sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateter yapısında bulunan polimerler sayesinde DMSO bazlı embolizasyon ürünlere tam uyumluluk göstermelidir, yüksek basınçlı enjeksiyonlarda dayanıklı ve emniyetli olmalıdır. - Kan akımının içinde, kendiliğinden ilerleyebilmeli veya gerektiği takdirde lümenine uygun kılavuz tel ile de ilerletilebilmelidir. - Mikro kataterin dış yapısı hidrofilik, iç yapısı ise kılavuz tellerin ve embolik malzemenin içinden geçişini ve akışkanlığını kolaylaştırıcı özellikte olmalıdır. Uzun süreli kullanımda dahi kılavuz tel üzerinden rahat ilerletebilme özelliğini kaybetmemelidir. - Distal uç bölümü, embolizasyon sırasında oluşabilecek yapışma ve sıkışma durumlarında distal uç kontrollü bir şekilde ayrılıp kurtulabilme özelliğine sahip olmalıdır. Ayrılabilen ucun değişik uzunluk seçenekleri olmalıdır. - Kateterin ayrılabilir özelliği bulunan distal uç bölümünde, ayrılma noktası ve kateterin reflü noktasını kontrol edebilmek amaçlı yerleştirilmiş radyo opak işaretleyiciler (marker) bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |