| ## SMT Temel İşlevi: | - Mikro kateter, intravasküler uygulama için uygun bir sistem olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Mikro kateter yanında uygun mikro kılavuz tel ve döndürme (torque) cihazını da içermelidir. - Kateterin dış çapı proksimalde 3.0F’den, distalde 2.8F’den kalın olmamalıdır. İç lümeni en az 0,014inç kılavuz telle uyumlu olmalıdır. - Mikro kateterin kullanım uzunluğu 90-150cm olmalıdır. - Mikro keteterin düz veya açılı uç seçenekleri olmalıdır. - Mikrokateterin tamamı ya da işlem esnasında operatörün kavramasını kolaylaştırmak için proksimalden belli bir uzaklıktaki kısmı hidrofilik olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mikro kateterin maksimum basıncı en az 750PSI olmalıdır. - Kateterin bağlantı ucu (hub) universal “luer lock” sistemine uygun plastikten imal edilmiş olmalıdır. Kateterin hub kısmı şeffaf olup içinden gönderilen malzemelerin durumunu vizüel olarak kontrol edilebilmesine izin verebilmelidir. - Mikrokateterin kılavuz teli, kateterle birlikte set halinde olmalıdır. - Mikrokateter floroskopi altında görülebilir olmalıdır. - Mikrokateterin uç kısmı yumuşak ve atravmatik olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Mikro kateter steril, orijinal ambalajında olmalıdır. |