SMT1919-KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, REKANALİZASYON AMAÇLI

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kılavuz tel vasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemeye gereken ilave (ekstra) desteği verecek ve kronik total oklüzyonlarda tamamen tıkanmış damarı rekanalize etmek üzere dizayn edilmiş olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
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	2. Gövdesi kullanılacak malzemeyi taşıyacak derecede sert (stiff) olmalıdır.
3. Kılavuz tel hidrofobik veya hidrofilik polimer malzeme ile kaplı olmalıdır.
4. Kılavuz tel çekirdeği süper esnek yapıda, kırılmalara imkân vermeyecek şekilde dayanıklı ve bu sayede torkabilitesi yüksek olmalıdır.
5. Kılavuz telin uç kısmı düz, J veya açılı konfigürasyonda olmalıdır. 
6. Kılavuz tel uç yapısı gram yüklemeli veya gram yüklemesiz çeşitleri olmalı, gram yüklemeli olanlar 0.3gr-40gr arasında değişen gram ağırlık seçenekleri olmalıdır.
7. Kılavuz telin distal uç çapı 0,008inch- 0,018inch aralığında olmalıdır.
8. Kılavuz telin uç yapısı yumuşak veya orta sert veya sert olmalıdır.
9. Kılavuz tel uzunluğu en az 180cm ve üzeri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	10. Yüksek yönlendirilebilirliği (steerable) olmalı ve birlikte kullanıldığı kateterin üzerinde ilerletilebilirliği kolay olmalıdır.
11. Dokuya zarar vermemesi için ucu yumuşak ve esnek (flexible) olmalı ve bu ucunun radyoopasitesi artırılmış olmalıdır.
12. Kılavuz telin ucunun birçok defa şekil verilebilme ve şekil tutma hafızası yüksek olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	13. Kılavuz tel steril ve orjinal ambalajında olmalıdır.
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