| ## SMT Temel İşlevi: | - Kılavuz tel vasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemeye gereken ilave (ekstra) desteği verecek ve kronik total oklüzyonlarda tamamen tıkanmış damarı rekanalize etmek üzere dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Gövdesi kullanılacak malzemeyi taşıyacak derecede sert (stiff) olmalıdır. - Kılavuz tel hidrofobik veya hidrofilik polimer malzeme ile kaplı olmalıdır. - Kılavuz tel çekirdeği süper esnek yapıda, kırılmalara imkân vermeyecek şekilde dayanıklı ve bu sayede torkabilitesi yüksek olmalıdır. - Kılavuz telin uç kısmı düz, J veya açılı konfigürasyonda olmalıdır. - Kılavuz tel uç yapısı gram yüklemeli veya gram yüklemesiz çeşitleri olmalı, gram yüklemeli olanlar 0.3gr-40gr arasında değişen gram ağırlık seçenekleri olmalıdır. - Kılavuz telin distal uç çapı 0,008inch- 0,018inch aralığında olmalıdır. - Kılavuz telin uç yapısı yumuşak veya orta sert veya sert olmalıdır. - Kılavuz tel uzunluğu en az 180cm ve üzeri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Yüksek yönlendirilebilirliği (steerable) olmalı ve birlikte kullanıldığı kateterin üzerinde ilerletilebilirliği kolay olmalıdır. - Dokuya zarar vermemesi için ucu yumuşak ve esnek (flexible) olmalı ve bu ucunun radyoopasitesi artırılmış olmalıdır. - Kılavuz telin ucunun birçok defa şekil verilebilme ve şekil tutma hafızası yüksek olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kılavuz tel steril ve orjinal ambalajında olmalıdır. |