

SMT1920 -KILAVUZ TEL, BENTSON
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemede dislokasyona neden olmadan gereken desteği verecek şekilde özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kılavuz tel 150-185 cm aralığında uzunluğunda olmalıdır.
3. Malzeme 0,032inç-0.038inç arası seçenekleri olmalıdır.
4. Kılavuz tel düz ve J uç seçenekleri olmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Dokuya zarar vermemesi için ucu ekstra yumuşak (soft) olmalı, bunun uzunluğu 7-20cm aralığında olmalıdır. 
6. Kılavuz tel çekirdeği, süper esnek özel metal alaşımlı paslanmaz çelikten yapılmış radyo opak materyal içermelidir. Dış yüzeyi Teflon-PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Gövdesi tortiöz seyirlere uyum sağlamak ve bu şekilde kullanıldığı kateterin dislokasyonuna neden olmadan taşınmasını sağlamak için ekstra soft (yumuşak) olmalıdır. 
8. Yüksek yönlendirilebilirliği (steerable) olmalı ve birlikte kullanıldığı kateterin üzerinden ilerletilebilirliği kolay olmalıdır.
9. Uç kısım düz konfigürasyonda olanlar sonradan şekillendirilebilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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