

SMT1925-MİKRO KILAVUZ TEL, NÖROVASKÜLER, HİDROFİLİK
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Mikro kateterler ile nörovasküler girişimsel radyolojik işlemler için özel tasarlanmış, süper selektif kateterizasyon işlemlerinde kateter kontrolü için kullanıma uygun olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Mikro kılavuz telin en dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olan hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
3. Mikro kılavuz tel en az 175cm olmalıdır.
4. Mikro kılavuz tel 0.010 ve/veya 0.011 - 0.018 inç çaplar arasından ihtiyaca göre seçilebilir olmalıdır.
5. Mikro kılavuz tel nitinol, platin veya paslanmaz çelik alaşımdan veya platin ve tungsten üretilmiş olmalıdır. Bu sayede diğer malzemelere göre daha iyi tork verilebilmelidir.
6. Mikro kılavuz telin soft, standart ve floopy gibi farklı yumuşaklık seçeneği olmalıdır. 
7. Mikro kılavuz tel düz, açılı, çift açılı, tapered(incelen) konfigürasyonlara sahip olmalıdır.
8. Düz uçlu kılavuz telllerin ucuna kolayca şekil verilebilmeli ve bu şekil en zor kulllanımda dahi kaybolmamalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	9. Mikro kılavuz tel, görülebilirlik için radyo opak uca sahip olmalıdır. Bu radyo opak uç mikro kılavuz telin küçük nöro-arterde tanımlanabilmesini sağlamalıdır. 
10. Mikro kılavuz telin ucu atravmatik olmalıdır.
11. Uzun süreli kullanım esnasında bile sıvı ile temas sonrası hacim/çap artışı olmamalı ve bu şekilde şişerek mikro katater içindeki hareketi zorlaşmamalıdır.
12. Mikro kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
13. Hidrofilik kaplama dolayısıyla, mikro kateter, mikro kılavuz tel üzerinden kaydırıldığında mikro kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
14. Mikro kılavuz tel damar seçiciliği için 1:1 tork kontrolü sağlamalıdır.

	Genel Hükümler:

	15. Mikro kılavuz tel steril ve orijinal paketinde olmalıdır.
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