| ## SMT Temel İşlevi: | - Stent vasküler girişimsel işlemler de kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stentin balon taşıma sistemi 0.014inç veya 0.018inç kılavuz tel ile çalışmalıdır. Monorail sistemlerde distal şaft koaksial ve 9-30cm uzunluğunda olmalıdır. - Stent vasküler girişimsel radyolojik işlemler için monorail yapıya uygun olmalıdır. - Stent lazer kesim ile elde edilmiş olmalıdır. - Stentin balon taşıma sisteminde kateterlerin iç ve dış yüzeyleri, kılavuz tel kontrolü ve lezyondan geçiş kolaylığı için hareketi arttırıcı kaygan özel madde ile kaplanmış olmalıdır. - Stentin üzerine yerleştirildiği balon dayanıklı ve sağlam bir materyalden imal edilmiş olmalıdır. - Stentin taşıma sisteminin şaft uzunluğu en az 70cm olmalıdır. - Stentin 4-10mm arası çap 8-40mm boy seçenekleri olmalıdır. - En fazla 7F introduserle uyumlu olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stent segmental yapıda ve esnek (flexible) olmalı, herbir segment biribirinden bağımsız hareket ederek kılavuz teli çok iyi takip etmeli ve tortüyöz damarlardan rahatlıkla geçmelidir. Böylelikle “direkt stent” uygulamalarında kolaylıkla kullanılabilmelidir. - Stent işlem sonrası eğer gerekirse daha büyük çaplı bir balon ile genişletmeye olanak vermelidir. - Stent tortüyöz damarlardan geçerken deforme olmamalı, uç kısımları balon yüzeyinden ayrılmamalıdır ve gerekirse kılavuz (guiding) kateter içine geri alınabilmelidir. - Stentin balon üzerine yüklenmiş profili düşük olmalıdır. - Stent balonun üzerine güvenli şekilde yerleştirilmiş olmalı, lokalizasyon sırasında ve guiding kateter içerisine geri çekme durumunda balon üzerinden ayrılmamalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stentin balon taşıma sisteminde balonun veya stentin distal ve proksimalinde toplam iki adet, radyo opak işaretleyiciler (marker) olmalı ve stent bu iki işaretleyiciler arasında bulunmalıdır. İşaretleyiciler profile etki etmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |