| ## SMT Temel İşlevi: | - Radyal endovenöz lazer fiberi, endovenöz lazer oklüzyonu için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Radyal endovenöz lazer fiberi damar içine girişmi için en az 6F, 11cm uzunluğunda micro puncture set kullanılmalı veya en az 6F, 11cm introducer sheat yanında verilmelidir - Radyal endovenöz lazer fiberin uzunluğu en az 200(±5)cm olmalıdır. - Radyal endovenöz lazer fiberi, 4watt 1940nm veya 15watt ve 1470nm diyod lazer veya 25watt ve 980nm diyod sistemi ile çalışmaya uyumlu olmalıdır. - Lazer emisyonu sırasında fiberin ucunun yanmaması için kullanılan materyal quart/quartz yapıda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Radyal endovenöz lazer fiberi; lazer ışınını radyal olarak damar iç yüzeyine iletebilmek için atravmatik ve radyal uçlu olmalı ve derin ven sistemini korumalıdır. - Radyal endovenöz lazer fiberinin ucundan halka şeklinde çıkan ışık ileri doğru 15 derece çıkış açısı ile çıkmalıdır. - Radyal endovenöz lazer fiberi; damar içerisinde işlem sırasında güvenli bir şekilde yapısal bütünlüğünü korumalı ve karbonize olmadan iş görebilmelidir. - Fiberlerin kullanımı süresince aşağıda teknik özellikleri belirtilen endovenöz lazer cihazı konsinye olarak bırakılacaktır. - Cihazın lazer tipi diode lazer tipi ile uyumlu olmalıdır. - Cihazın çalışma dalga boyu 1470nm veya 980nm veya 1940nm olup, 4watt veya 15watt veya 25watt veya 10watt güç ile çalışabilmelidir. - Cihaz fasılalı ve sürekli modlarda atış yapabilmelidir. - Cihazda 635nm dalga boyunda çalışacak kırmızı pilot lazer bulunmalıdır. - Cihazda kullanılacak fiberlerin konnektörleri sma905 tipinde olmalıdır ve sistemin fiber girişi 200, 400 ve 600 mikron çekirdekli fiberlere uyumlu olmalıdır. |
|  | - Cihaz renkli dokunmatik veya manuel ayarlanabilir ekrana sahip olmalıdır. - Sistem uluslararası geçerliliğe sahip medikal standart ve güvenlik belgelerine sahip olmalıdır. - Cihaz üzerinde geniş yüzeyli dâhili optik güç ölçer bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orjinal ambalajında olmalıdır. |