

SMT1965-AKSİLLO FEMORAL, BİFEMORAL GREFT

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Periferik vasküler onarımda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Aksillo bifemoral greft polyester
2.1.  Damarın aksillo femoral uzunluğu en az 70cm ve femoral uzunluğu en az 40cm olmalıdır. 
2.2.  Greftin dış yüzeydeki velör yapısı düzgün doku oluşumunu desteklemelidir. Damar çapı en az 6mm olmalıdır. 
2.3.  Greft dakron malzemeden, örgü tekniği ile üretilmiş olmalıdır.
2.4.  Hastaya takılmadan önce, pre-clotting işlemi gerektirmemeli, bu amaçla kaplı olmalıdır.
3. Aksillo femoral greft, polyester, spiralli(ringli), gümüş kaplamalı veya kaplamasız(ringli)
3.1.  Greft dacron malzemeden yapılmış olmalıdır.
3.2.  Greft hastaya takılmadan önce, pre-clotting işlemi gerektirmemeli, bu amaçla kaplı olmalıdır.
3.3.   Aksillo femoral greft; polyester, kaplamasız veya bakteri oluşumu sonucu enfeksiyonu önlemek için gümüş asetat ile kaplı olmalıdır.
3.4.   Greftin dış yüzeydeki velör yapısı düzgün doku oluşumunu desteklemelidir. Damar çapı en az 6mm olmalıdır.
3.5.  Damarın aksillo femoral uzunluğu en az 85cm, spiralli kısmının uzunluğu en az 45cm olmalıdır.
3.6.  Greftin kolay anastomoz için duvar kalınlığı en fazla 0.5mm olmalıdır.
3.7.  Greft su geçirgenliği 120mmHg’de dakikada cm²’ye en fazla 5ml olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	4. Bifemoral greft, aksillo, PTFE, ringli
4.1.  Ekstra anatomik yapıda ve en az 6mm çapında, en az 70cm boyunda en az 40cm eninde her iki bacağı da uzayabilen kolları olmalıdır.
4.2.  Çıkartılabilen ringli özellikte olmalı ve ringler çıkartılabilen grefte zarar vermemelidir. 
4.3.  Greft PTFE’den mamül olmalıdır. Greft her iki ucundan çekildiğinde uzamalı ve tekrar eski boyuna dönebilip ölçü alma kolaylığı sağlamalıdır
4.4.   Uzama işlemi esnasında greftin iç ve dış çap alanında herhangi bir değişiklik olmamalıdır. 
4.5.  Greftlerin üzerinde dilatasyonu engellemek için ikinci bir ince tabaka bulunmalıdır.


	Teknik Özellikleri
	5. Damar greftte tiftiklenme olmamalı; bu sayede kullanım zorlaşmamalıdır.
6. Greft düzgün yerleştirmeyi kolaylaştırmak için damar boyunca uzanan radyo-opak çizgileri olmalıdır.
7. Dikimi kolay olmalı, özel bir sütur malzemesi gerektirmemelidir.
8. Sütur noktalarında kanama olmamalıdır.
9. Damar yarılmaya, dilatasyona, gerilmeye karşı dayanıklılığı sağlayan örgü özelliği ile dokunmuş olmalıdır.

	
	10. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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