| ## SMT Temel İşlevi: | - Sistemik vasküler ve kapak onarımı için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Protezin kapak bölümü ve damar bölümü 0,3 mm kalınlığında tek kat, perikardiyal biyolojik materyalden yapılmış olmalıdır. - Ürün seçenekleri, toplam uzunluğu 10 cm olmalı, kapak inflow’dan 5 cm uzağa, outflow’dan 2,5 cm uzağa yerleştirilmiş olmalıdır. - Kondüit çapı kapak çapından 2 mm geniş olmalıdır. - Kapak çapları ve efektif orifis alanları şu şekilde olmalıdır: 15mm /0,99cm2; 17 mm /1,05cm2; 19mm /1,48cm2; 21mm /1,74cm2; 23mm /2,01cm2; 25mm /2,2 cm2; 27mm /2,5cm2 |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stenoz, kalsifikasyon, dilatasyon ve tromboza dirençli olmalıdır. - Kan akışını arttırabilmek amacı ile oversize edilebilmelidir. - Gluteraldehit ile özel bir biçimde muamele görmüş dokunun uygun şekilde, reaksiyon durduran detoksifikasyonu sayesinde toksisite önlenmiş olmalı, mükemmel biyouyumluluk olmalı, yapışma ve enfeksiyondan korunma sağlanmalıdır. - Detoksifikasyon işlemi, dokuda glutaraldehit salınımı olmayacak şekilde sağlanmalı, kutusundan çıkarılan ürün yıkanmadan hastada kullanılabilmelidir. - Detoksifikasyon, yüzeyde fonksiyonel endotel kaplanmasına engel olmamalıdır. - Tüm hasta grupları için uzun dönem antikoagülan kullanımı gerektirmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Firma tarafından sağlık tesisine orijinal kapaklar ile birebir ölçülerin uyuştuğu steril- nonsteril olarak kapak ölçüleri ve kapak tutucusu (holder) içeren set temin edilmelidir. - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |