| ## SMG Temel İşlevi: | - Konduit çocuk ve genç yetişkinlerde, pulmoner atrezi-stenoz, fallot tetrolojisi gibi konjenital kalp hastalıklarında, Ross prosedüründe ve ayrıca re-op pulmoner kapak uygulamalarında kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Konduit uzunluğu 10(±2)cm olmalı, istenildiğinde kesilerek de kullanılabilmelidir. - Kondüit 12, 14, 16 ve 18 mm ölçülerine sahip olmalıdır. - Kapak enfeksiyon veya kalsifikasyona karşı No-React veya gluteraldehit ile korunmuş olmalıdır. - Kapaklı kondunitin tamamı bovin kaynaklı olmalıdır. - Konduitin destekli ve desteksiz modelleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Konduit dokusu ince ve yumuşak olmalıdır, kapak yaprakları çok ince olmalı ve bu sayede düşük basınçta bile kolayca açılıp kapanabilmelidir. - Kapak düşük basınç ile fikse edilmiş olmalıdır. - Konduit, sağ ventrikül üzerinde kavis oluşturmak üzere kolayca bükülmelidir. - Kapak kondüitin ortasında yer almalıdır. - Konduit yumuşak olmalı, üstünde dokunun sertleşmesine ve kink olmasına neden olabilecek bir kaplama bulunmamalıdır. - Kapağın açılımını ve kanın akış yönünü gösteren işaretleyici dikiş bulunmalıdır. - Konduit için preclotting gerekmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Firma tarafından sağlık tesisine orijinal kapaklar ile birebir ölçülerin uyuştuğu steril- nonsteril olarak kapak ölçüleri ve kapak tutucusu (holder) içeren set temin edilmelidir. - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |  |