


SMT1977 BİYOLOJİK KAPAKLI PULMONER KONDUİT, KENDİNDEN KAPAKLI

	SMG Temel İşlevi: 
	1. Konduit çocuk ve genç yetişkinlerde, pulmoner atrezi-stenoz, fallot tetrolojisi gibi konjenital kalp hastalıklarında, Ross prosedüründe ve ayrıca re-op pulmoner kapak uygulamalarında kullanılabilmelidir.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Konduit uzunluğu 10(±2)cm olmalı, istenildiğinde kesilerek de  kullanılabilmelidir.
3. Kondüit 12, 14, 16 ve 18 mm ölçülerine sahip olmalıdır.
4. Kapak enfeksiyon veya kalsifikasyona karşı No-React veya gluteraldehit ile korunmuş olmalıdır.
5. Kapaklı kondunitin tamamı bovin kaynaklı olmalıdır.
6. [bookmark: _GoBack]Konduitin destekli ve desteksiz modelleri olmalıdır.


	Teknik Özellikleri:
	7. Konduit dokusu ince ve yumuşak olmalıdır, kapak yaprakları çok ince olmalı ve bu sayede düşük basınçta bile kolayca açılıp kapanabilmelidir.
8. Kapak düşük basınç ile fikse edilmiş olmalıdır.
9. Konduit, sağ ventrikül üzerinde kavis oluşturmak üzere kolayca bükülmelidir.
10. Kapak kondüitin ortasında yer almalıdır.
11. Konduit yumuşak olmalı, üstünde dokunun sertleşmesine ve kink olmasına neden olabilecek bir kaplama bulunmamalıdır.
12. Kapağın açılımını ve kanın akış yönünü gösteren işaretleyici dikiş bulunmalıdır.
13. Konduit için preclotting gerekmemelidir.


	Genel Hükümler:
	14. Firma tarafından sağlık tesisine orijinal kapaklar ile birebir ölçülerin uyuştuğu steril- nonsteril olarak kapak ölçüleri ve kapak tutucusu (holder) içeren set temin edilmelidir.
15. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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