| ## SMG Temel İşlevi: | - Kapak onarımlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Aortik konduitler 21-23-25-27mm,Pulmoner konduitler 18-20-22-24mm ölçülerinde olmalıdır. - Aortik konduitler hem supra annular hem intra annular implantasyon için uygun olmalıdır - Konduitler içindeki kapak Porcin leaflet veya Bovine perikardiumundan hazırlanarak elde edilmiş olmalıdır. - Aortik konduitler stentli olarak hazırlanmış olmalıdır. - Konduit Kapaklar düşük profil yapısına sahip olmalı, ölçüsüne göre değişiklik göstermekle birlikte 10-15mm arasında olmalıdır. - Aortik konduitlerde kapağın posizyonu coronary ostiayı engellemeyecek yapıda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kapaklar düşük basınçta fikse edilmelidir. - Kapaklar Gluteralaldehit ile fikse edilmelidir - Aort Kapak dikiş halkası kapakta oluşabilecek microturbulansı azaltmak, düğümlerin açılmasından kaçınmak ve perikard ile doku arasında pürüzsüz teması sağlamak için tek katman örgü polyesterden oluşmalıdır. - Greft dakron yapıda olmalı, preclotting gerektirmemelidir. - Aortik Greft onceden tutucusuna yerlestirilmis halde bulunmalı, kullanici kapak ile grefti bu tutucu uzerinde birlestirebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Konduit kapaklar stentli kullanıma göre hazırlanmalıdır. - Malzeme ile birlikte, orijinal holder veya kapak sizerler de verilmelidir. - Her bir malzeme ile birlikte, bir adet de steril tek kullanımlık koter kalemli (greft koteri) veya koter kalemsiz olarak teslim verilmelidir. - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |