

SMT1985-DAMAR GREFT  DALSIZ AORTİK HİBRİT
	SMG Temel İşlevi: 
	1. Sistem açık kalp cerrahisinde kullanılabilir yapıda olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Hibrit aortik stent greftin 20-55 mm arasında çap seçenekleri olmalı, stent greft uzunluğu en az 120 mm ,tüp greft kısmının boyu en az 50 mm olmalıdır.
3. Stent greft ve uç kısmında bulunan greft protez kan sızdırmaz yapıda, esnek polyester veya PTFE veya ePTFE’den imal edilmiş olmalıdır.
4. Stent greftin stent kısmı nitinolden imal edilmiş olmaldır.

	Teknik Özellikleri
	5. Kolay ve doğru yerleştirme yapılabilmesi için stent/stent greft radyoopak olmalıdır.
6. Taşıyıcı sistem kilitlenebilir olmalı ve istenmediği hallerde kullanıma kapatılabilmelidir.
7. Taşıyıcı sistem stent grefti tam yerine oturtabilmesi için hassas ayara sahip olması gerekmektedir.
8. Taşıyıcı sisteminin ucu damar duvarına zarar vermemesi için atravmatik  olmalıdır.
9. Kompleks torasik aort hastalıklarında fil hortumu ‘elephant trunk’ işleminin tek aşamada yapılmasına olanak sağlamalıdır.
10. Uç kısımdaki greft protez özel dokuma tekniği sayesinde herhangi bir kaplama materyali ile kaplanmamasına rağmen kan sızdırmaz yapıda olmalıdır.
11. Stent/stent greft ile uçtaki protez yekpare tek parça olmalıdır. Aralarına ekstra dikiş yapılmasını gerektirmemelidir.

	Genel Hükümler:
	12.  Malzeme steril olmalıdır ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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