| ## SMG Temel İşlevi: | - Greft erken dönemde hemodiyaliz yapabilmek için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMMalzeme Tanımlama Bilgileri: | - Greft 4mm-8mm çapları arasında ve 10cm-60cm aralığında uzunluğa sahip olmalıdır. - Greftin materyali doku entegresyonunu sağlayacak şekilde mikroporoz yapıya sahip olmalıdır. - Greft yüzeyi trombozü önlemek veya açıklığı arttırmak amacıyla biyouyumlu ajanlar (heparin vb.) ile kaplı olabilir. - Malzeme politetrafloraetilen (e-PTFE)olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Greftin iki ucunda da dikişi kolaylaştırmak için duvar kalınlığı inceltilmiş veya manşet bulunmalıdır. - Greft gövdesi üç katmandan oluşmalı ve bu sayede ringli yapıya ihtiyaç duyulmamalıdır. - Terlemeyi ve sütür noktalarından kanamayı minimize eden yapıda olmalıdır. - Tünelleme işlemini kolaylaştırmak için tünel açıçı ile birlikte veye tünel açıcıya uyumlu yapıda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Greft steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |