

SMT1994 ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (EVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. [bookmark: __DdeLink__430_3227901685]Greft stent abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisi için üretilmiş olmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Abdominal stent-greft seti aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır.
a. Stent-greft ana gövde,
b. Stent-greft kontralateral bacak,
c. Stent-greft aortik uzatma,
d. Stent-greft iliak uzatma.
3. Aorto uni-iliak özellikte olan stent greft aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır.
a. Stent-greft ana gövde,
b. Stent-greft aortik uzatma,
c. Stent-greft iliak uzatma.
4. [bookmark: _GoBack]Stent materyali nitinol, greft materyali ise polyester, dakron, PTFE ya da ePTFE’den yapılmış olmalıdır.
5. Taşıyıcı sistem 24F ve altında olmalıdır.
6. Ana gövdenin proksimal çap genişlik seçenekleri 19mm-37mm aralığında ve farklı uzunluk seçenekleri olmalıdır.
7. Kontralateral bacak ve/veya iliak uzatmalarda distal uç çap genişlik seçenekleri 6mm-32mm aralığında ve farklı uzunluk seçeneklerinde olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	8. Greft stent self-expandable olmalıdır.
9. Taşıyıcı sistem ucu atravmatik tasarıma sahip olmalıdır.
10. Kontralateral bacak ana gövde ile uyumlu olmalıdır.
11. İliak uzatmalar ana gövde ve kontralateral bacak ile uyumlu olmalıdır.
12. Ana gövde üzerinde yerleştirmeyi kolaylaştırmak için proksimal ve distalde radyopak işaretler bulunmalıdır.
13. Stent greft iletim sistemi kullanımı kolay ve kullanıcıya kontrollü yerleştirme sağlayıcı yapıda olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	14. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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