| ## SMG Temel İşlevi: | - Kardiyak pacing sisteminin parçası olarak pulse jeneratörü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Lead uzunlukları 25cm, 35cm,50cm, 60cm olmalıdır. - Lead gövdesinin maksimum kalınlığı 8Fr olmalıdır. - Lead izolasyonu silikon olmalıdır. - Lead’in iç iletkeni MP35N nikel alaşımı olmalıdır. - Lead’in steroid salınımlı ve steroid salınımsız seçenekleri olmalıdır. - Steroid salınımlı olan lead özellikleri; - Lead’in Katot elktrod yüzey alanı 6 (±1)mm2 olmalıdır. - Lead’in Anot elktrod yüzey alanı 14 (±1)mm2 olmalıdır. - Lead positif (+), negatif (-) cift kutuplu ve steroidli olmalıdır. - Lead konnektörü IS-1 Bipolar olmalıdır. - Steroid salınımsız özellikteki lead konnektörü IS-1 monopolar veya bipolar olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lead ucunun deri altından taşınabilmesi için lead ile birlikte tunneler de verilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |