| ## SMG Temel İşlevi: | - Balon kateterleri düşük kalp debisi olan hastalarda mekanik destek sağlamak için kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Balon kateteri 30cc,34cc,40cc,50cc hacimlerinde olmalıdır. - Intra-Aortik Balon Kateterinin yerleştirilebilir uzunluğu 700mm(±50mm) olmalıdır. - Intra-Aortik Balon Kateteri 0.018inç veya 0.025inç guidewire üzerinden yerleştirilebilmelidir. - Balonun 2psi basınçta çapı 15mm ile 17.4mm arasında olmalıdır. - Yerleştirme kiti aşağıda listelenen içeriğe sahip olmalıdır: - 6inç(15cm) reinforced sheath introducer dilator - Bir adet 18 gauge anjiografik İğne - Bir adet stepped dilator - 7,5F ve 8F kateterler için bir adet 0.025inç ×145cm veya 175cm, 3mm J PTFE paslanmaz çelik guidewire - 7F kateterler için bir adet 0.018inç×145cm 3mm J PTFE paslanmaz çelik guidewire ve bir adet 0.035inç× 55cm paslanmaz çelik guidewire - Bir adet male luerlock cap - Bir adet kateter extender - Balon kateter şaftı 7F, 7.5F veya 8F olmalıdır. Balon açılmamış halde iken kateter şaftı ile balon membranı arasında kalınlık farkı olmamalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri | - Kateter lateks içermemelidir. - Teklif edilen ürünün kateterin üzerinde hasta dışında kalan bölümün temiz kalmasını sağlayacak koruyucu plastik kılıf olmalıdır. - Balon kateteri otomatik olarak invivo veya invitro kalibrasyon yapabilmelidir. Bunu hastanın durumu değiştiğinde de anında yapabilmelidir. - Balon kateteri yerleştirilirken damara zarar vermeyecek esneklikte olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Balon kateteri klinik ihtiyaca göre hastaya sheath (kılıf) ile veya sheath kullanmadan (sheathless) yerleştirilebilir özellikte olmalıdır. Kateter üzerinde yerleştirmeyi kolaylaştırmak için işaretler bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Hastanelerde kullanılan mevcut İABP konsolları ile fiberoptik kateterler uyumlu olmalıdır. - Ürünle beraber bir (1) adet yerleştirme kiti verilmelidir. - Malzeme steril olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |