| ## SMG Temel İşlevi: | - Cerrahi Cryo Ablasyon Sistemi Atrial Fibrilasyona (AF) sebep olan aritmi odaklarının tedavisinde kullanılmak üzere açık kalp ve minimal invaziv kalp cerrahisinde kullanıma uygun, kalp dokusu için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ablasyon probu veya klembi cryo ablasyon yapabilmelidir. - Prob ısısı en düşük -100℃ değere ulaşabilmelidir. - Ablasyon probu temas ettiği dokuya ısıyı 100-120sn aralığında -20℃ ila -40℃ aralığına kadar soğutabilmeli böylece geri dönüşü olmayan nekrotik doku oluşmalıdır. - Cerrahi Cryo Ablasyon Sistemi; prob, uzun prob ve/veya bipolar klemp’ten oluşmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Problar atan kalpte cerrahi işlem sırasında ablasyon işlemi için kullanılmaya uygun olmalıdır. - Ablasyon probunun ucu el ile şekil verilebilir olmalıdır. 8. Ablasyon işlemi konsol üzerinden kontrol edilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün kullanımında; Ameliyathaneye gerekli mühendislik ve teknik destek verilecek ve ücretsiz Cryo Ablasyon Cihazı temin edilecektir. - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |