| ## SMT Temel İşlevi: | - Asendan aort operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kapak chrome-cobalt ya da titanium ya da pirolotik karbon ya da PTFE (Teflon) gibi insan vücuduna uyumu en yüksek ve trombojenitesi en düşük maddelerden yapılmış olmalıdır. - Kapak aortik pozisyon için üretilmiş olmalıdır. - Kapak 19mm veya 21mm numaradan başlayarak 33mm numara dahil olmak üzere 2 şer mm artan ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Asendan aort operasyonlarında kullanılmak üzere kapaklı konduit şeklinde olmalıdır. - Kapak dönebilen (rotatable) özellikte ve bileaflet yapıda olmalıdır. - Kapak radyopak olmalıdır. - Oryantasyon ve pozisyonlama amacıyla kapak sütur halkasında marker olmalıdır. - Kapak düşük profilli ve yüksek performanslı bir yapıda olmalıdır. - Greft woven double velour greft yapıda olmalıdır. Ayrıca, damar grefti kullanım öncesi pre-clotting işlemi gerektirmemelidir. - Damar greft dayanıklılık sınırı en az 300psi ve üzerinde olmalıdır. - Damar grefti geçirgenliği (porosite) <100ml / dk/ m2’den az olmalıdır. - Greft yerleştirildikten sonra, çıkarılabilen kapak tutacağı bulunmalıdır. - Gretfte bulunan kalp kapağı MRI tanı yöntemiyle uyumlu ve radyopak olmalı; sinefluoroskopi sırasında x-ray ışını altında yaprakçıkların hareketleri görülebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Kapaklı greftin her ölçüsü için şekillendirilebilinir veya rijid tutucu ve ölçme seti bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kapaklarla beraber ölçücüleri (sizer) en az 4 set halinde konteynırı ile birlikte verilmelidir. Aksesuarlar otoklavda steril edilebilmelidir. Firma ölçer setlerinde eksilme olduğunda setleri tamamlamalıdır. - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |