| ## SMT Temel İşlevi: | - Ablasyon kalemi, açık kalp ameliyatları sırasında, atriyal fibrilasyona neden olan aritmi odaklarının yakılması amacıyla kullanıma uygun olacaktır. - Ablasyon kalemi özellikle kalp dokusu için dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ablasyon kalemi kullanılırken irigasyon yapabilmesi için serum fizyolojik bağlantısı ve düzenli akım için pressure cuff yeterli olmalıdır. - Uç 8-20cm arasında uzunluğunda olmalıdır. - Ablasyon kaleminin ucunda delikler olmalıdır. Ablasyon kalemi yakma esnasında bu deliklerden serum fizyolojik vererek temas ettiği yüzeyi soğutabilmeli, bu sayede karbonizasyonu engelleyip, lezyonun daha derin olması sağlanmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ablasyon kaleminin ucu şekil verilebilir olmalıdır. - Isı dokuya kalemin uç kısmından transfer edilmelidir. - Ablasyon kalemi hem ayak pedal kontrollü hem de cihaz üzerinden kumanda edilebilir olmalıdır. - Ablasyon kalemi radyofrekans ablasyonu yapmalıdır - Belirli güçte belirli sürede ablasyon işlemi uygulandığında transmural lezyon derinliği sağlamalıdır. Transmural lezyon oluştuğunda ablasyon cihazından sesli geri dönüş uyarısı sağlanmalı ya da transmural lezyonu ekranda grafik üzerinden takip edilebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Firma ürün kullanımında teknik destek ve ücretsiz RF ablasyon jeneratörü temin edecektir. - İşlem sırasında firma malzeme ile uyumlu, çalışır vaziyette, orijinal cihazı kliniğin kullanımına sunmalıdır. |