

SMT2073-ATRİYAL SEPTAL DEFEKT (ASD), ÖLÇÜM BALONU

	SMT Temel İşlevi: 
	1. [bookmark: _GoBack]Transkateter yöntemi ile septal oklüderle kapatılacak kardiyovasküler defektlerin hassas ölçümü amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kateter çapı 6-7-8F ve kullanılabilir uzunluğu 65-80cm aralığında olmalıdır.
3. Kullanıcı isteğine göre balon çapı 18mm - 40mm aralığında en az iki farklı çapta seçilebilmelidir. Balon uzunluğu 3.5cm altında olmamalıdır.
4. Balon kateter 0.035inç kılavuz tel ile kullanılmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	5. Yüksek esneme kabiliyeti olan yumuşak balon materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
6. Angiyografik ölçümlerde, referans için balon üzerinde aralıkları belli en az 3 marker işaret bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. İstenilen balon ölçüleri teslimat sırasında kullanıcı bölüm tarafından belirlenecektir.
8. Malzeme steril olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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