| ## SMT Temel İşlevi: | - Koroner veya intrakranial veya periferal amaçlı kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Koillerin çapı en az 1,5mm’den 24mm’ye uzunlukları ise 1cm’den 60cm’ye kadar olmalıdır. - Koiller 0.010inç, 0.012inç, 0.014inç, 0.018inç Frame, Fill, Fnish seçeneklere sahip olmalıdır. - Materyali platin ve Cerecyte seçeneklerine sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Isı ile anında ayarlanabilir nitelikte olmalıdır. - Detachment süresi 3 saniyeyi aşmamalıdır. - Koil(reshetable) koruma kılıfına tekrar yerleştirilebilir nitelikte olmalıdır. - Koillerin ayrılma işlemi uygun ayırıcı güç kaynağı ve bağlantı kablosu ile yapılmalıdır |
| ## Genel Hükümler: | - Koiller steril ambalajlarında ayrıca koruma line’ları içinde olmalıdır. |