SMT2087-ELEKTROD, EPİKARDİAL CERRAHİ İŞLEMLERDE KULLANILMAK ÜZERE
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Lead atriyum ya da ventrikülde kullanımına uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Lead silikon kaplı olmalıdır.
3. Lead iletkeni MP35N nikel alaşımlı malzeme olmalıdır.
4. Gövde çapı maksimum 8F(2,5mm) olmalıdır.
5. Katot ucu iletkenin yüzey alanı en az 6.0mm² olmalıdır.
6. Anot ucu iletkeni yüzey alanı en az 14.0mm² olmalıdır.
7. Her iki kutupta uzun dönem eşik değerlerinin düşürülmesi için 1.0mg’dan az degzametazone sodyum fosfat steroid madde bulunmalıdır.
8. Lead 25cm-60cm aralığında üç farklı uzunlukta tedarik edilebilmelidir.
9. İletken direnci unipolar-bipolar konfigürasyon için batarya ömrü ve akım değerlerini etkilemeyecek şekilde kabul edilebilir sınırlarda olmalıdır.
10. Lead bağlantısı IS1 Bipolar konnekörler ile uyumlu olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	11. [bookmark: _GoBack]Lead polaritesi bipolar özellikte olmalıdır.
12. Leadin sabitlenmesi sutur veya vida yoluyla olmalıdır.
13. Katot ucunda platinize platunyum kullanılmış olmalıdır.
14. Lead ucunun deri altından taşınabilmesi için lead ile birlikte tunneler de verilmelidir.

	Genel Hükümler:

	15. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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