| ## SMT Temel İşlevi: | - Lead atriyum ya da ventrikülde kullanımına uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Lead silikon kaplı olmalıdır. - Lead iletkeni MP35N nikel alaşımlı malzeme olmalıdır. - Gövde çapı maksimum 8F(2,5mm) olmalıdır. - Katot ucu iletkenin yüzey alanı en az 6.0mm² olmalıdır. - Anot ucu iletkeni yüzey alanı en az 14.0mm² olmalıdır. - Her iki kutupta uzun dönem eşik değerlerinin düşürülmesi için 1.0mg’dan az degzametazone sodyum fosfat steroid madde bulunmalıdır. - Lead 25cm-60cm aralığında üç farklı uzunlukta tedarik edilebilmelidir. - İletken direnci unipolar-bipolar konfigürasyon için batarya ömrü ve akım değerlerini etkilemeyecek şekilde kabul edilebilir sınırlarda olmalıdır. - Lead bağlantısı IS1 Bipolar konnekörler ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lead polaritesi bipolar özellikte olmalıdır. - Leadin sabitlenmesi sutur veya vida yoluyla olmalıdır. - Katot ucunda platinize platunyum kullanılmış olmalıdır. - Lead ucunun deri altından taşınabilmesi için lead ile birlikte tunneler de verilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |