
SMT2109- ICD, DDDR, VENTRİKÜLER PACING AZALTICI ÖZELLİKLİ ALGORİTMASI OLAN, SIVI YÜKÜ VEYA SOLUNUM TAKİBİ YAPABİLEN

	SMT Temel İşlevi: 
	1. [bookmark: _GoBack]Yaşamı tehdit eden ventriküler taşiaritmilerin otomatik tedavisi için, atriyal ve/veya ventriküler antitaşikardi pacing’i, kardiyoversiyon ve defibrilasyon sağlamak için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ağırlığı 90g’dan fazla olmamalıdır, kalınlığı 16mm’den fazla olmamalıdır. Cihazın kaplaması titanyum olmalı ve “aktif can” özelliği göstermelidir.
3. Cihaz DDD, DDDR DDI, DDIR, AAI, AAIR, VVI, VVIR modlarında programlanabilmelidir. 

	Teknik Özellikleri: 

	4. Cihaz farklı modlarda programlanabilmelidir. Anti-taşikardik tedaviler hem tamamen kapatılabilmeli hem de ritmi takip edip tedavi uygulama modu bulunmalıdır.
5. Cihaz ventriküler taşikardiyi, supraventriküler taşikardilerden ayırt edecek özelliklere ve algoritmalara sahip olmalıdır (onset, stability ve morfolojik kriterler gibi).
6. Her bir aritmi algılama bölgesi, terapi seçimi ve uygulanacak şok değeri bağımsız olarak programlanabilmelidir. 
7. Cihazın aritmi ve tedavi episodlarını EGM (intrakardiyak EKG) olarak kaydetme özelliği olmalıdır. 
8. Şok dalga formu bifazik olmalıdır. Cihazın uygulayacağı şokun polaritesi değiştirilebilir olmalıdır. 
9. Cihaz Ventriküler Fibrilasyonu (VF), Hızlı Ventriküler Taşikardiyi (FVT) ve Ventriküler Taşikardiyi (VT) tanımalı ve her birini sonlandırmak için ayrı ayrı terapi fonksiyonları bulunmalıdır.   
10. Pacemaker olarak rate responsive olmalıdır. Sensör, kas aktivitesi (activity), accelerometer, minute volume ve QT sensorü tek başına ya da birlikte kullanılabilmelidir.
11. Atrial taşikardileri baskılamak amacıyla bir algoritması olmalıdır.
12. AV ve PV senkronizasyonu yapabilecek bir algoritması olmalıdır.
13. Uygulanabilen en yüksek (maksimum) şok değeri en az 35 Joule olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	14. Alt hız limiti en az 30-100ppm aralığını kapsayacak biçimde programlanabilmelidir.
15. Pace AV ve Sense AV değerleri ayrı ayrı programlanabilmelidir.
16. AV gecikme değerlerini kalp hızına göre otomatik olarak ayarlayabilen özellik olmalıdır.
17. Cihazda ventriküler pacing azaltıcı özellikli algoritmalara  (VIP veya MVP gibi) sahip olmalıdır.
18. Cihazda “MODE SWITCH” özelliği olmalıdır.
19. Cihazda pil taşikardisinin (Pacemaker mediated tachycardia) önlemeye yönelik bir algoritma bulunmalıdır.
20. Cihaz defibrilasyon eşik testi için VF indüklemesi yapabilmelidir.
21. Cihaz gereğinde mükerrer şok verebilmelidir. 
22. Telemetri: Real time telemetresi olmalıdır. Tüm programlanabilen parametreler bununla sorgulanabilmeli ve programlanabilmelidir. Lead empedansı ve voltajı ölçülebilmeli ve tahmini ERI/EOL zamanı saptanabilmelidir. 
23. Cihaz üzerinden EP Study/Induction testleri (T-Shock Induction, Manual Burst Induction) yapılabilmelidir.
24. Cihazın wireless (kablosuz) telemetri özelliği olmalıdır. Programlama ve cihaz değerlendirmesi işlem esnasında steriliteyi bozmamak için temassız şekilde yapılabilmelidir.  
25. Cihaz sıvı yükü-konjesyon takibine olanak sağlayan yazılım ve algoritmalara sahip olmalıdır. 

	Genel Hükümler:

	26. Cihazın üzerine; hastanın kişisel bilgileri, hikâyesi, implantasyon bilgileri, hastane ve doktor bilgileri, cihaz ve elektrotların bilgileri kayıt edilebilmelidir.
27. TİTCK’ ya bildirilen garanti şartları ve saha bildirimlerine uyumlu olarak; ICD hastaya yerleştirildiği tarihten itibaren teknoloji hatalarına karşı en az 4 (dört) yıl için garanti altında olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	28. Yüklenici firma hekim/elektrofizyoloji hemşiresi/kalp pili kontrol teknisyeni eşliğinde en az 10 yıl süreyle pil kontrollerinin yapılması, elektrot ve ICD sorunlarının giderilmesi gibi işlemlerin yapılmasını garanti etmelidir. Yüklenici firmanın uluslararası distribütörü veya üreticisi firmasının da bu garantiyi onaylaması gerekmektedir.
29. Firma ICD hastaya takılması sırasında gerekli ölçümlerin yapılmasını sağlamak için yetkili bir personel görevlendirmelidir. 
30. Firma, bildirimi takiben ICD izleme işlemi için gerektiği takdirde en fazla 48 saat içinde hizmet vermelidir. 
31. Gruplar için verilecek olan teklifler hem grup şartnamesine hem de bağlı malzeme teknik şartnamelerine uygun olacaktır.
32. Kalp pili tedarikçi firması, pil kontrolü ve acil durumlarda 24 saat süreyle teknik destek vermelidir.Destek sağlayacak en az 2 teknik personele ait iletişim bilgileri beyan edilmelidir.
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