| ## SMT Temel İşlevi: | - Balon Kateter düşük profilli olarak aort koarktasyonu, aortik valvuloplasti ve pulmoner valvuloplasti işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateter gövdesi, balon çapına göre değişen 4F, 5F ve 6F kalınlığında olmalıdır. Çapı 8.0mm’e kadar olan balonlarda; 4F, 9.0mm-12.0mm’lik balonlarda 5F kalınlığında introducer sheath kullanılarak pediatrik vakalarda da kullanım kolaylığı sağlamalıdır. - Kullanıcı isteğine gore; balon çapı 2.0mm ile 30.0mm arasında, balon uzunluğu 2cm, 3cm, 4cm, 5cm ve 6cm olarak seçilebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Darlıklarda rahatlıkla giriş ve geçiş sağlanması ve damar içine zarar verme riskini minimize etmek için uç kısmı flexible ve kısa-uca doğru incelen(tapered) yapıda olmalıdır. - Her türlü anatomide iyi bir itilebilirlik, yönlendirilebilirlik ve yerleştirilebilirlik performansı olmalı, balon kateterin şaftı koaxial yapıda olmalı, uç kısmı gövdeye göre daha bükülebilir olmalıdır. - Kullanıcıya daha rahat ve güvenli bir çalışma imkanı,hastanın rahatlığı ve emniyeti için balonun şişme/inme süresi hızlı olmalıdır. - Pozisyonlandırma için balon üzerinde rahatlıkla görülebilir marker olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |