| ## SMT Temel İşlevi: | - Native ve/veya recurrent aort koarktasyonu işlemlerinde, anevrizmatik aort koarktasyonlarında ve aort stenozlarında kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İntratorasik damar stenti kaplı veya kapsız olmalıdır. - İntratorasik kaplı damar stentinin dış yüzeyi PTFE Greft kaplanmış olmalıdır. - İntratorasik damar stenti 5mm-30mm arası çap, 12mm-65mm arası uzunluğa sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stent segmental yapıda ve esnek (flexible) olmalı; herbir segment biribirinden bağımsız hareket ederek kılavuz teli (guide wire) çok iyi takip etmeli ve tortüyöz damarlardan rahatlıkla geçmelidir. - Stent hücreleri biribirine yakın olmalı ve bu sayede stent içine strat aralıklarından doku sarkması engellenmelidir. - Stent, işlem sonrası eğer gerekirse daha büyük çaplı bir balon ile genişletmeye olanak vermelidir. - Tortüyöz damarlardan geçerken deforme olmamalı, uç kısımları balon yüzeyinden ayrılmamalıdır. - Yerleştirme sırasında, balonun distal ve proximal uçları balonun diğer kısımları ile aynı çapa ulaşmalı, fazla şişerek uç kısımlarda diseksiyona sebebiyet vermemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve orjinal ambalajında olmalıdır. |