| ## SMT Temel İşlevi: | - Ablasyon tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Elektrod konfigürasyonu 2/5/2 mm ve 5/5/5 mm seçeneklerinde olmalıdır. - Uç elektrodu 4 mm, diğer üç elektrod 2 mm olmalıdır. - Kateterin kullanılabilir uzunluğu 110 cm olmalıdır. - Kateter kalınlığı maksimum 7 French olmalıdır. - 90de kateter curve açılımı 40-75 mm arasında olabilecek seçeneklerde kateter çeşitlerine sahip olmalıdır. - Curve açısı 0 ile 270 arasında ayarlanabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ablasyon kateteri 3 kontrollü olmalıdır. - Kateter simetrik ve asimetrik curve yapabilmelidir. - Uç elektrodunda termokuplör sensörü bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ablasyon işlem için kullanılan katetere uygun ablasyon cihazı firma tarafından temin edilmelidir. - Ablasyon işlem için kullanılan her 5 katetere karşılık 1 bağlantı kablosu firma tarafından temin edilmelidir. - İşlem esnasında kateteri temin eden firmanın elemanı laboratuarda teknik destek vermelidir. |