| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter seti kalpteki istenmeyen ileti yollarında dokunun dondurularak iletimin sonlandırılmasında kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ablasyon tedavisi amacı ile kateter ucundaki dondurma halkasından sonra 2/5/2 mm veya 2,5/5/2,5 mm veya 3/5/2 mm veya 3,5/5/2 mm elektrod aralığı bulunmalıdır. - Dondurmalı ablasyon kateteri 6 mm uç elektrod büyüklüğü için 7Fr çapında, 8 mm uç elektrod büyüklüğü için 9Fr veya 10Fr çapında ve şaft uzunluğu 90-108cm arasında olmalıdır. - Kateter ucu kalp içinde değişik açılarda yönlendirilebilir. Yönlendirme için 6 mm uçlu Kateterde 49 mm, 55 mm, 60 mm ve 8 mm uçlu Kateterde 55 mm, 66 mm sapma sağlanabilecek seçenekleri bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateter ile -75 derece ablasyona başlamadan önce -30 derece soğutmada haritalama yapabilmelidir. Ablasyon yapıldığında kateter ucu dokuya yapışır, böylece ablasyon işlemine geçildiğinde yalnız o bölgenin daha düşük sıcaklıklara soğutulması sağlanabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Teklif veren firma 5 adet focal kriyo ablasyon kateteri kullanımı karşılığında kriyo konsol bırakmalıdır. - Fokal kriyo ablasyon kateteri ile birlikte elektriksel sinyal kablosu (siyah) ve -80 derecede donmayı sağlayan gazın kateter ucuna iletilmesini sağlayan umblikal kablo (şeffaf beyaz) 1/1 oranında teslim edilmelidir. |