| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter, elektro anatomik haritalama irrigasyonsuz veya “irrigated-su soğutmalı” radyofrekans (RF) veya Pulsed Field (PFA) ablasyon işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateter maksimum 12F gövde kalınlığına sahip olmalıdır. - Kateterin uzunluğu en fazla 115cm olmalıdır. - Kateter gövde materyali eğilme, bükülme gibi manevralara ve vücut içi sıcaklığında deforme olmaya dirençli malzemeden imal edilmiş örgü yapısına sahip olmalıdır. - Kateterin farklı curve seçenekleri mevcut olmalıdır veya Over-the-wire (OTW) kateterlerde yönlendirilebilir sheat ile curve verilebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateter irrigasyonsuz veya açık sistem irrigasyonlu (yıkamalı) ablasyon için kullanılmak üzere lümenli tasarıma sahip olmalıdır. - Kontak Force özelliği olan kateterlerde özel sensörler sayesinde ablasyon kateterinin dokuya ne kadar temas ettiği cihazda sayısal değer olarak ağırlık (gram) cinsinden verebilmelidir veya genişletilebilir ablasyon elektrodu; lokal elektrogramları toplamak, lokal empedansı ve yerel sıcaklığı izlemek için yüzeyine monte edilmiş en az 9 mini yüzey elektrot sensörü içermelidir. - Patch manyetik sensörlü kateterin cihaz tarafından tanımlanmasını, kateter lokasyonunun belirlenmesini ve hafızaya alınmasını sağlamalıdır. - Kateter; 3D elektroanatomik mapping cihazı ile uyumlu olmalıdır. - Kateter, uygun elektroanatomik haritalama cihazına bağlanarak, ucundaki sensörler sayesinde anatomik haritalama yapılmasına olanak sağlamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Tedarikçi firma ablasyon işlemi esnasında bir destek elemanı, elektrofizyoloji sistemi, bu kateterler ile kullanılmak üzere RF veya PFA Ablasyon Jeneratörü ile senkronize çalışan İnfüzyon Pompasını getirmeye yükümlü olacaktır. - Kateter ile birlikte mapping sistemine uygun haritalama “patch” leri verilmelidir. - Her 10 katetere 1 bağlantı kablosu firma tarafından bedelsiz verilmelidir. - Kateter steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |