| ## SMT Temel İşlevi: | - Periferal damar stenozlarının genişletilmesinde, koroner anjiyoplasti ve arteriovenöz diyaliz fistüllerindeki obstrüktif lezyonların tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Skorlama balonu bıçaklı ise 3 veya 4 mikro bıçaklı olmalı, kesici ise en az 2 adet 0,010inç veya 0,011inç skorlama teli yerleştirilmiş olmalıdır. - Bıçaklı veya kesici nitinol telli balon kateter monorail sistem olmalı, iki radyoopak markırlı 0,014inç veya 0,018inç guidewire ile uyumlu olmalıdır. - Bıçaklı veya kesici nitinol telli balon çapı 1.5 mm-8 mm aralığında ve boyları ise 5 mm-300 mm aralığında olmalıdır. - Şaft uzunluğu en az 50 cm olmalıdır. - Rated burst basınç değeri en az 10 atm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Balon çapı ve uzunluğu, kılavuz tel çapı hub üzerinde yazılı olmalıdır. - Kateter fluoroskopi altında kullanıma uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 9. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |