

SMT2176-KATETER, ELEKTROFİZYOLOJİ, ÖZEFAGUS
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Özefagus Pacing Kateteri, hastaların trans-özefajiyal olarak uyarılması amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kateterler 50cm-75cm aralığında kullanılabilir uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdır. 
3. Kateterler 4F, 5F, 6F ve 7F çap seçeneklerine sahip olmalıdır.
4.  Kateterler silikondan üretilmiş olmalıdır.
5. Kateterlerin elektrotları elektrod boyutlarına göre düz veya zeytin şeklinde (Olive shape) olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. [bookmark: _GoBack]Kateterin distal ucu (tip) dokuyu travmatize etmemesi için silikondan yapılmış olmalıdır.
7. Kateter üstünde manüplasyonu sağlamak için bir stylet lümeni bulunacak ve kateterler ile beraber sert ve yumuşak styletlerde beraberce paketlenmiş olmalıdır.
8. Kateter üzerinde kateter derinliğini gösteren marker çizgiler bulunmalıdır.
9. Kateter konnektör uçları en az 2mm pin yapısında olmalı ve distal proximal uçlar işaretlenmiş olmalıdır.
10. Kateterler kullanım gerekliliğine göre bipolar ya da quadripolar olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	11. Malzeme steril ve orijinal paketinde olmalıdır.
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