| ## SMT Temel İşlevi: | - Yönlendirilebilen sheath, ablasyon işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | # Kateter Sheath, Ablasyon İçin Yönlendirilebilen; # Kateter sheath’in hasta içerisinde kullanılan uzunluğu 70(±5)cm, toplam uzunluğu 90(±5)cm olmalıdır. Kateter sheath 98cm uzunluğundaki transeptal iğne (brockenbrough) ile kullanılabilmelidir. # Kateter sheath epikardiyal veya pediatrik kullanımında hasta içerisinde kullanılan uzunluğu 40cm, toplam uzunluğu 60(±5)cm olmalıdır. # Kateter sheath guidewire ile kullanıma uygun olmalıdır. # Kateter sheath atravmatik olup, iç çapı en az 8,5F olmalıdır. # Kateter sheath örgülü şaftı sayesinde sabit kalarak kateter stabilizasyonu sağlamalıdır. # Kateter sheath’in bi-directionality özelliği olmalıdır. # Kateter Sheath, Criyoablasyon İçin Yönlendirilebilen; - Kateter sheath iç çapı 12F olmalıdır. - Kateter sheath kullanılabilir uzunluğu en az 65cm olmalıdır. - Kateter sheath dilatörünün toplam uzunluğu en az 85cm olmalıdır. - Kateter sheath’in maksimum bükülmesi en az 1200 olmalıdır. Kateter Sheath, PFA İçin Yönlendirilebilen; - İntraduser iç çapı en az 10F olmalıdır. - İntraduser kullanılabilir uzunluğu en az 60cm olmalıdır. - İntraduser dilatörünün toplam uzunluğu en az 80cm olmalıdır. - İntraduser maksimum bükülmesi en az 15mm çapında veya primer tarafa 180° sekonder tarafa 90° olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | # Kateter sheath’in distal tip kısmında yıkama gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan Side Hole ve X-ray altında daha rahat görülebilmesini sağlayan ring şeklinde radyopak marker olmalıdır. - Kateter sheath’in giriş bölümlerinin dışarıda kalan ucunda bulunan mekanizma hemostaz için silikon valf içermelidir. # Yıkama, ilaç veya kontrast madde uygulamaları gibi işlemler için kateter giriş bölümlerinde üçlü manifold veya üç yollu musluk olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. # Ürünle birlikte sheat ile uyumlu stiff guidewire verilmelidir. |