

SMT2204-MANİFOLT, İKİ YOLLU OKLÜDER TAŞIYICI SİSTEM, PATENT FORAMEN OVALE (PFO)
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Oklüder cihazlarının yüklenmesi, taşınması ve konumlandırılması için üretilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kullanılacak oklüder çapına gore; 5F-12F arasında değişik ölçüleri olmalıdır. 
3. [bookmark: _GoBack]Oklüderin yüklenmiş profili düşük olmalıdır. Torque(döndürme) kontrolü, gönderme sırasında oklüdere gereken desteği verme ve manevra yapma kolaylığı açısından taşıma sisteminin kılıfının ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır.
4. Taşıma sisteminin kılıfı ve dilatörü, poliürethan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	5. Damar yüzeyine zarar vermemesi uzun kılıfın ucu atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır. Kolay pozisyonlandırma için uç kısmında radyopak marker bulunmalıdır.
6. Oklüderin kolay ilerletilebilmesi için uzun kılıfın iç yüzeyi teflon kaplı olmalıdır.
7. Oklüder içinde iken ve uzun kılıfa yükleme yapılırken sistemde hava olup olmadığını anlamak için yükleyici (loader) içinin görünmesine olanak tanıyacak kadar şeffaf olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
9. Tedarikçi firma uygulama esnasında bütün ölçüleri hazır bulunduracak ve kullanılacak oklüdere göre uygun ölçüdeki taşıma sistemini temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır.
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